BANC DE TEST INDUCTANCE

Manuel d'utilisation

IHM Qt — Interface technicien

| Version | 1.0 |
| --- | --- |
| Date | 11 juin 2026 |
| Application | Banc de test inductance — IHM Qt |
| Destinataire | Technicien |
| Communication | UART (USB) — /dev/ttyUSB0 — 115200 bauds |

⚠️  Attention : Si demande de mot de passe, mettre "admin".

# 1. Présentation générale

L'IHM "Banc de test inductance" est une application de bureau développée avec Qt. Elle permet de configurer, démarrer et surveiller des tests de mesure d'inductance en temps réel via une liaison UART. Les mesures sont affichées instantanément sous forme numérique et graphique, et conservées dans un historique consultable.

## 1.1 Architecture de l'interface

L'IHM est organisée en trois onglets principaux accessibles en haut de la fenêtre :

| Onglet | Rôle |
| --- | --- |
| Configuration | Paramétrage du test (nombre d'échantillons, fréquence), démarrage et arrêt de l'acquisition, log des messages système. |
| Temps réel | Affichage des mesures instantanées (courant, tension, inductance, courant de saturation) et graphique dynamique. |
| Historique | Tableau de toutes les mesures de la session avec recherche et effacement. |

# 2. Prérequis et connexion

## 2.1 Matériel requis

- Carte cible connectée en USB (port série UART)

- Câble USB vers port série (adaptateur USB-UART si nécessaire)

- Poste informatique sous Linux avec l'application installée

## 2.2 Vérification de la connexion

L'application tente d'ouvrir automatiquement le port /dev/ttyUSB0 au démarrage à 115 200 bauds. En cas d'échec, un message d'erreur s'affiche dans la zone de log de l'onglet Configuration.

⚠️  Attention : Si le port ne s'ouvre pas, vérifier que la carte est bien branchée et que l'utilisateur a les droits d'accès au port série (groupe dialout sous Linux : sudo usermod -aG dialout $USER).

# 3. Onglet Configuration

C'est le point de départ de chaque test. Il permet de définir les paramètres d'acquisition et de lancer la communication avec la carte.

## 3.1 Paramètres du test

| Champ | Description | Valeur / Unité |
| --- | --- | --- |
| Nombre d'échantillons | Nombre de points de mesure à acquérir par test | Entier positif (ex : 10, 100, 1000) |
| Fréquence d'échantillonnage | Cadence d'acquisition des mesures | Numérique + unité : Hz, kHz, MHz, GHz |

ℹ️  Note : La fréquence peut être saisie avec n'importe quelle unité via le menu déroulant à droite du champ. La commande envoyée à la carte inclut automatiquement l'unité sélectionnée.

## 3.2 Démarrer un test

Procédure à suivre :

- Saisir le nombre d'échantillons souhaité dans le champ "Nombre d'échantillon".

- Saisir la fréquence d'échantillonnage et sélectionner l'unité (Hz, kHz, MHz, GHz).

- Cliquer sur "Démarrer le test".

- L'application envoie la configuration à la carte (SET_CONF), puis la commande START après 500 ms.

- Les données reçues s'affichent en temps réel dans l'onglet "Temps réel" et s'accumulent dans l'"Historique".

## 3.3 Arrêter un test

Cliquer sur "Arrêter le test". L'application envoie la commande STOP à la carte et stoppe la mise à jour de l'interface.

⚠️  Attention : Ne pas fermer l'application pendant un test en cours sans avoir cliqué sur "Arrêter le test" au préalable, afin d'éviter que la carte reste en état d'acquisition.

## 3.4 Zone de log

La zone de texte sous les boutons affiche en temps réel les messages système reçus de la carte : confirmation de paramètres, valeur d'inductance, état de simulation, et erreurs éventuelles.

# 4. Onglet Temps réel

Cet onglet s'active automatiquement dès la réception des premières mesures. Il présente les valeurs courantes et leur évolution graphique.

## 4.1 Mesures instantanées

La section "Mesures instantanées" affiche les dernières valeurs reçues de la carte :

| Grandeur | Unité | Description |
| --- | --- | --- |
| Courant (A) | A | Courant traversant l'inductance, affiché avec 6 décimales. |
| Tension (V) | V | Tension aux bornes de l'inductance, affiché avec 2 décimales. |
| Inductance (mH) | mH | Inductance calculée. Affiche la dernière valeur valide si la valeur courante est nulle. |

## 4.2 Graphique temps réel

Le graphique affiche l'évolution des trois grandeurs en fonction du temps (en millisecondes) :

- Courant (A) — courbe bleue

- Tension (V) — courbe verte

- Inductance (H) — courbe orange

Les axes s'ajustent automatiquement :

- Axe X (Temps) : s'étend au fur et à mesure de la réception des données.

- Axe Y (Valeurs) : recalculé dynamiquement à partir des min/max de toutes les séries.

ℹ️  Note : Le graphique est remis à zéro à chaque nouveau test (clic sur "Démarrer le test").

## 4.3 Mode plein écran

Le bouton "Plein écran" en bas de l'onglet ouvre le graphique dans une fenêtre dédiée en mode maximisé. Cliquer sur "Fermer" pour revenir à l'interface principale.

# 5. Onglet Historique

L'historique liste toutes les mesures reçues depuis le dernier démarrage de test. Il est conservé en mémoire pendant toute la session.

## 5.1 Colonnes du tableau

| Colonne | Contenu |
| --- | --- |
| Timestamp | Horodatage ISO de la mesure (date et heure précises). |
| Courant (A) | Valeur du courant au moment de la mesure. |
| Tension (V) | Valeur de la tension au moment de la mesure. |
| Inductance (H) | Valeur de l'inductance calculée au moment de la mesure. |

## 5.2 Recherche dans l'historique

La barre de recherche en haut du tableau filtre les entrées en temps réel selon le texte saisi. La recherche porte sur l'ensemble des colonnes visibles.

## 5.3 Effacer l'historique

Le bouton "Effacer l'historique" supprime toutes les lignes du tableau. Cette opération est immédiate et ne peut pas être annulée.

⚠️  Attention : L'effacement de l'historique ne supprime pas les données enregistrées en base de données. Seul l'affichage dans le tableau est effacé.

# 6. Visualisation de la base de données

Les mesures sont automatiquement enregistrées dans une base de données MariaDB/MySQL locale lors de chaque test. Cette section décrit comment consulter ces données.

## 6.1 Informations de connexion

| Serveur | localhost |
| --- | --- |
| Port | 3306 |
| Base de données | banc_inductance |
| Utilisateur | user |
| Mot de passe | admin |

## 6.2 Structure des tables

### Table : tests

Contient un enregistrement par test lancé.

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT | Identifiant unique du test (clé primaire). |
| timestamp | DATETIME | Date et heure de création du test. |
| n_echantillons | INT | Nombre d'échantillons configurés. |
| frequence | DOUBLE | Fréquence d'échantillonnage configurée. |

### Table : mesures

Contient chaque point de mesure, rattaché à un test.

| Colonne | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| id | INT AUTO_INCREMENT | Identifiant unique de la mesure. |
| test_id | INT | Référence au test associé (clé étrangère → tests.id). |
| temps | DOUBLE | Instant de la mesure (en secondes). |
| courant | DOUBLE | Courant mesuré (en ampères). |
| tension | DOUBLE | Tension mesurée (en volts). |
| inductance | DOUBLE | Inductance calculée (en henrys). |

### Table : historique

Trace les événements liés à chaque test (démarrage, arrêt, erreurs éventuelles).

## 6.3 Consulter la base de données

Plusieurs outils permettent de visualiser les données :

### Via MySQL Workbench ou DBeaver (recommandé)

- Ouvrir MySQL Workbench ou DBeaver.

- Créer une connexion : host=localhost, port=3306, user=user, password=admin.

- Sélectionner la base banc_inductance.

- Parcourir les tables tests, mesures, historique.

### Via ligne de commande MySQL

Exemples de requêtes utiles :

-- Lister tous les tests

SELECT * FROM tests ORDER BY timestamp DESC;

-- Voir les mesures d'un test (ex: test id=1)

SELECT * FROM mesures WHERE test_id = 1 ORDER BY temps;

-- Nombre de mesures par test

SELECT test_id, COUNT(*) as nb FROM mesures GROUP BY test_id;

# 7. Messages d'erreur et dépannage

| Message / Symptôme | Cause probable et action corrective |
| --- | --- |
| Impossible d'ouvrir le port /dev/ttyUSB0 | Carte non branchée, mauvais port ou droits insuffisants. Vérifier le branchement et les permissions (groupe dialout). |
| Trame inconnue : ... | La carte a envoyé un format non reconnu. Vérifier le firmware de la carte. |
| JSON invalide : ... | Trame JSON reçue corrompue ou incomplète. Vérifier la liaison physique et le débit. |
| Erreur [code] | La carte a retourné un code d'erreur. Se référer à la documentation firmware. |
| Aucune donnée dans l'historique | Aucun test lancé ou test arrêté avant réception de la première mesure. |
| BD Erreur de connexion | Le service MariaDB/MySQL n'est pas démarré ou les identifiants sont incorrects. |

# 8. Procédure type de test

Résumé d'un test complet du début à la fin :

- Brancher la carte en USB. Vérifier que le port /dev/ttyUSB0 est accessible.

- Lancer l'application. Le port UART s'ouvre automatiquement.

- Dans l'onglet Configuration, saisir le nombre d'échantillons et la fréquence.

- Cliquer sur "Démarrer le test". Observer les messages dans la zone de log.

- Passer dans l'onglet "Temps réel" pour surveiller les mesures et le graphique.

- Une fois les échantillons reçus, cliquer sur "Arrêter le test".

- Consulter l'onglet "Historique" pour vérifier les données.

- Pour une analyse approfondie, se connecter à la base de données banc_inductance.